四川什邡经开区土壤及地下水污染风险管控试点工程

水质在线监测设备采购

比选文件

比选人：四川省自然资源勘察设计集团生态环境有限公司

2025年11月

目录

第一章 比选公告	2

第二章  比选申请人资格条件要求	6

第三章 比选申请人资格证明材料	8

第四章  采购项目技术、服务、合同内容条款及其他商务要求	10

第五章 采购项目实质性要求	20

第六章 比选申请文件的递交	21

第七章 评选标准和办法	24

第八章 比选申请文件格式	29

第一章 比选公告

四川省自然资源勘察设计集团生态环境有限公司作为比选人，根据工程建设需要，拟通过比选方式确定四川什邡经开区土壤及地下水污染风险管控试点工程水质在线监测设备供应商，现将有关事宜告知如下：

1.项目概况及比选范围

1.1项目名称：四川什邡经开区土壤及地下水污染风险管控试点工程水质在线监测设备。

1.2项目地址：四川省德阳市什邡经济开发区

1.3建设内容及规模：水质在线监测设备7套。详细清单配置及技术要求见附件。

1.4比选范围：水质在线监测设备7套，数据采集传输仪1套，水质自动采样器1台，采样泵2台。

1.5服务期限：自合同签订之日起20个日历天完成设备加工制作并运抵比选人项目现场。质保贰年。

1.6质量要求：COD、氨氮、总磷、总氮在线监测仪须通过中国环境保护产业协会的“环境保护产品认证”。监测设备需出具环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的监测报告证明。

1.7标段划分：1个标段。

2.最高限价：292000.00元（大写：贰拾玖万贰仟元整）。含税（税率13%），含运费及现场调试费。

3.比选申请人的资格要求

3.1具备独立法人资格（营业执照经营范围包含环境监测专用仪器仪表销售或水质污染物监测及检测仪器仪表销售或水质在线监测设备销售或环保数据采集传输仪销售或环保专用设备销售；水质自动采样器销售；泵销售；仪器仪表安装调试；环保设备安装、调试等相关业务。注册资本不小于200万元）；

3.2资质要求：/

3.3信誉要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的人员和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.4具有3个类似采购项目业绩（提供合同扫描件）。

3.5本次比选不接受联合体参选。

4.比选文件获取事宜

4.1获取时间：2025年11月19日至2025年11月22日每日上午9：00至下午17：00（北京时间)

4.2获取地点：凡有意参加比选者，请于2025年11月22日17︰00（北京时间）前，将报名登记资料发送至邮箱sctbchhc@163.com，报名登记资料审核无误后，邮箱获取招标文件。报名登记资料如下：

（1）购买人有效身份证和单位介绍信或授权委托书（加盖鲜章)；

（2）注册于中华人民共和国的独立法人（营业执照副本或法人证书复印件）（加盖鲜章）；

（3）相关业绩证明（合同扫描件）；

注：介绍信或授权委托书需明确委托事项；以上材料均需加盖本企业公章。

5.比选申请文件的递交

5.1比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为2025年11月24日10：30（北京时间），现场送达或邮寄送达。（现场送达地点成都市成华区崔家店路75号1号楼9楼902室。邮寄地址：四川省自然资源勘察设计集团生态环境有限公司成都市成华区崔家店路75号1号楼9楼902室；联系人：黄老师；电话：13684040512）

5.2 比选申请文件要求按规定格式和内容填报，份数为一正两副，电子文档一份（盖章后的PDF扫描件，U盘）。电子文档应与比选申请文件一起密封。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

6：评选方式：经评审的最低价法。

7.比选公告发布

## 本比选公告在四川省自然资源勘察设计集团有限公司网站（http://www.yksjjt.com/）上发布。

8.联系方式

比选人：四川省自然资源勘察设计集团生态环境有限公司

地  址：成都市成华区崔家店路75号1号楼9楼902室

联系人：黄老师

电  话：13684040512

# 第二章  比选申请人资格条件要求

一、参加比选的比选申请人应具备下列资格条件：

1.具备独立法人资格（营业执照经营范围包含环境监测专用仪器仪表销售或水质污染物监测及检测仪器仪表销售或水质在线监测设备销售或环保数据采集传输仪销售或环保专用设备销售；水质自动采样器销售；泵销售；仪器仪表安装调试；环保设备安装、调试等相关业务。注册资本不小于200万元。）

2.资质要求：/

3.信誉要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的人员和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺）。

4.本次比选不接受联合体参选。

5.业绩要求：至少具有3个类似业绩。

6.比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）与本项目其他比选申请人的单位负责人为同一人；

（2）与本项目其他比选申请人存在直接控股关系；

（3）与本项目其他比选申请人存在管理关系；

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或吊销许可证、吊销资质证书状态；

# （5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

# 第三章 比选申请人资格证明材料

- 一、比选申请人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料（均加盖公章）

- 比选申请人应具备下列条件：

- （1）比选申请人应具备下列条件：

- （1）独立法人机构提供下述证明材料：国家新颁发的营业执照复印件（有效期内）；事业单位提供事业单位法人证书，团体组织提供对应法人证书。

- 非独立法人机构提供下述证明材料：提供相应的法定注册或证明材料复印件。

- 营业执照经营范围包含环境监测专用仪器仪表销售或水质污染物监测及检测仪器仪表销售或水质在线监测设备销售或环保数据采集传输仪销售或环保专用设备销售；水质自动采样器销售；泵销售；仪器仪表安装调试；环保设备安装、调试等相关业务。注册资本不小于200万元。

- 资质证明：/

- 提供承诺。

- 业绩证明（提供合同复印件）

- 二、其他类似效力要求相关证明材料（均加盖公章）：

- 1.法定代表人身份证明、身份证复印件或护照复印件【注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）】；

- 2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由比选申请人法定代表人签署所有比选申请文件并参加比选的，则可不提供）。

- 第四章  采购项目技术、服务、合同内容条款及其他商务要求

- 一、技术、服务内容及要求

1.工期要求：自合同签订之日起20个日历天完成设备加工制作并运抵比选人项目现场。质保贰年。

2.质量要求：COD、氨氮、总磷、总氮在线监测仪须通过中国环境保护产业协会的“环境保护产品认证”。监测设备需出具环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的监测报告证明。

- 3.服务要求：

（1）设备到场需指派专业技术人员到场配合比选人实施安装工作；（提供承诺）

（2）承包人负责所供应设备的现场调试工作。

4.技术参数：详见附件。

二、商务要求：

1.付款方式：预付款30%，运抵发包方项目现场，经发包方验收合格后15日内付50%，调试完成后，15日内付17%，剩余3%为质保金，质保期贰年，质保期满后15日内予以支付。

- 主要技术参数

| 在线监测设备一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | CODcr在线监测分析仪 | ★测量方法 重铬酸钾分光光度法 ★检测依据： HJ377-2019《化学需氧量水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》 测量类型 用户手动或设定间隔自动分析 测量间隔 可根据实际情况自由编程 测定范围 (10~250)mg/L, (30~500)mg/L ,(120~2000)mg/L (可扩展) ★重复性 ≤±1.0% 测量精度 ≤5%FS 检出下限 5mg/L 数据存储 50000次历史数据储存 报警输出 具备报警功能 ★24H低浓度漂移 ≤±3.0 mg/L ★24H高浓度漂移 ≤±0.6% ★控制系统仪器采用抗干扰性强的PLC控制系统 ★双排阀设计进试剂管路采用双排阀设计(至少十通道排阀，有备用通道，防止一通道故障时有替代通道)不得采用旋转阀,切阀等带电机驱动的阀门等维护量大的阀门。 ★一体化消解装置仪器消解部分采用一体阀装置设计。 ★废液分离清洗废液和废液分开。 ★计量装置液位判断装置使用进口欧姆龙开关量 。 ★提液装置采用蠕动泵提液装置。 ★触发做样仪器具有触发做样功能，当采样点水位到达设定值时，仪器立即启动，开始做样。 ★两点校正功能 仪器具有两点校正功能，可采用任意两点校正。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 氨氮在线监测分析仪 | ★测量方法 水杨酸分光光度法 ★检测依据： HJ101-2019《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》 测量类型 用户手动或设定间隔自动分析 测量间隔 可根据实际情况自由编程 测定范围 0-10mg/L，可调 ★重复性 ≤±1.6% 测量精度 ≤3%FS 检出限 0.01mg/L 数据存储 50000次历史数据储存 报警输出 具备报警功能 ★24H低浓度漂移 ≤±0.003% ★24H高浓度漂移 ≤±0.4% ★控制系统 仪器采用抗干扰性强的PLC控制系统 ★双排阀设计 进试剂管路采用双排阀设计(至少十通道排阀，有备用通道，防止一通道故障时有替代通道)不得采用旋转阀,切阀等带电机驱动的阀门等维护量大的阀门。 ★一体化消解装置 仪器消解部分采用一体阀装置设计。 ★废液分离清洗废液和废液分开。 ★计量装置液位判断装置使用进口欧姆龙开关量 。 ★提液装置采用蠕动泵提液装置。 ★触发做样仪器具有触发做样功能，当采样点水位到达设定值时，仪器立即启动，开始做样。 ★两点校正功能 仪器具有两点校正功能，可采用任意两点校正。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 总磷在线监测分析仪 | ★测量方法 钼酸铵分光光度法 测量类型 用户手动或设定间隔自动分析 测量间隔 可根据实际情况自由编程 测定范围 0-0.5/6mg/L，更多量程可选 重复性 ≤±2.8% 测量精度 ≤5%FS 检出限 0.01mg/L 数据存储 50000次历史数据储存 报警输出 具备报警功能 ★零点漂移 ≤±0.3% ★量程漂移 ≤±1.2% ★控制系统仪器采用抗干扰性强的PLC控制系统 ★双排阀设计进试剂管路采用双排阀设计(至少十通道排阀，有备用通道，防止一通道故障时有替代通道)不得采用旋转阀,切阀等带电机驱动的阀门等维护量大的阀门。 ★一体化消解装置 仪器消解部分采用一体阀装置设计，不使用消解阀和消解器单独分开的装置。 ★废液分离清洗废液和废液分开。 ★计量装置 液位判断装置使用进口欧姆龙开关量 。 ★提液装置 采用蠕动泵提液装置。 ★触发做样仪器具有触发做样功能，当采样点水位到达设定值时，仪器立即启动，开始做样。 ★两点校正功能 仪器具有两点校正功能，可采用任意两点校正。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 总氮在线监测分析仪 | ★测量方法 过硫酸钾法氧化、紫外分光光度法 测量类型 用户手动或设定间隔自动分析 测量间隔 可根据实际情况自由编程 测定范围 (1-20)mg/L,(2 -40)mg/L,(10-200)mg/L (可扩展) 重复性 ≤±0.5% 测量精度 ≤5%FS 检出限 0.2mg/L 数据存储 50000次历史数据储存 报警输出 具备报警功能 ★零点漂移 ≤±0.3% ★量程漂移 ≤±0.9% ★控制系统 仪器采用抗干扰性强的PLC控制系统 ★双排阀设计 进试剂管路采用双排阀设计(至少十通道排阀，有备用通道，防止一通道故障时有替代通道)不得采用旋转阀,切阀等带电机驱动的阀门等维护量大的阀门。 ★一体化消解装置 仪器消解部分采用一体阀装置设计。 ★废液分离清洗废液和废液分开。 ★计量装置液位判断装置使用进口欧姆龙开关量 。 ★提液装置采用蠕动泵提液装置。 ★触发做样仪器具有触发做样功能，当采样点水位到达设定值时，仪器立即启动，开始做样。 ★两点校正功能 仪器具有两点校正功能，可采用任意两点校正。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 总锰在线监测分析仪 | ★测量方法 砷钼蓝分光光度法 测量类型 用户手动或设定间隔自动分析 测量间隔 可根据实际情况自由编程 测定范围 ((0-2)mg/L,(0-10)mg/L(量程可扩展) 重复性 ≤5.0% 示值误差 ±10.0% 检出限 0.01mg/L 测量周期 ≤60min 绝缘电阻 20MQ以上 MTBF ≥720h/次 显示屏 触摸屏(7寸) 工控主机 安全可靠PLC 环境温度 (5-35)℃ 环境湿度 (20-85)%RH 电源电压 AC(220±25)V 电源频率 (50±0.5)HZ 额定功率 100W ★控制系统 仪器采用抗干扰性强的PLC控制系统 ★双排阀设计 进试剂管路采用双排阀设计(至少十通道排阀，有备用通道，防止一通道故障时有替代通道)不得采用旋转阀,切阀等带电机驱动的阀门等维护量大的阀门。 ★一体化消解装置 仪器消解部分采用一体阀装置设计。 ★废液分离清洗废液和废液分开。 ★计量装置液位判断装置使用进口欧姆龙开关量 。 ★提液装置采用蠕动泵提液装置。 ★触发做样仪器具有触发做样功能，当采样点水位到达设定值时，仪器立即启动，开始做样。 ★两点校正功能 仪器具有两点校正功能，可采用任意两点校正。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 总镉在线监测分析仪 | ★测量方法 镉试剂分光光度法 测量类型 用户手动或设定间隔自动分析 测量间隔 可根据实际情况自由编程 测定范围 (0~1) mg/L,(0~5) mg/L(量程可扩展) 检出限 0.01mg/L 示值误差 ± 10.0% 重复性 ≤5.0% 测量周期 ≤60min 绝缘电阻 20MΩ以上 MTBF ≥720h/次 显示屏 触摸屏(7寸) 工控主机 安全可靠PTS 环境温度 (5 ~35) ºC 环境湿度 (20~85) %RH 电源电压 AC(220±25) V 电源频率 (50±0.5) Hz 额定功率 100W ★控制系统 仪器采用抗干扰性强的PLC控制系统 ★双排阀设计 进试剂管路采用双排阀设计(至少十通道排阀，有备用通道，防止一通道故障时有替代通道)不得采用旋转阀,切阀等带电机驱动的阀门等维护量大的阀门。 ★一体化消解装置 仪器消解部分采用一体阀装置设计。 ★废液分离 清洗废液和废液分开，可大大降低废液处理成本。★控制系统 仪器采用抗干扰性强的PLC控制系统 ★双排阀设计 进试剂管路采用双排阀设计(至少十通道排阀，有备用通道，防止一通道故障时有替代通道)不得采用旋转阀,切阀等带电机驱动的阀门等维护量大的阀门。 ★一体化消解装置 仪器消解部分采用一体阀装置设计。 ★废液分离清洗废液和废液分开。★计量装置液位判断装置使用进口欧姆龙开关量 。 ★提液装置采用蠕动泵提液装置。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 总砷在线监测分析仪 | ★测量方法 高碘酸钾分光光度法 测量类型 用户手动或设定间隔自动分析 测量间隔 可根据实际情况自由编程 测定范围 (0~5) mg/L,(0~40) mg/L(量程可扩展) 检出限 0.01mg/L 示值误差 ± 10.0% 重复性 ≤5.0% 测量周期 ≤60min 绝缘电阻 20MΩ以上 MTBF ≥720h/次 显示屏 触摸屏(7寸) 工控主机 安全可靠PLC 环境温度 (5 ~40) ºC 环境湿度 (20~85) %RH 电源电压 AC(220±25) V 电源频率 (50±0.5) Hz 额定功率 100W ★控制系统 仪器采用抗干扰性强的PLC控制系统 双排阀设计 进试剂管路采用双排阀设计(至少十通道排阀，有备用通道，防止一通道故障时有替代通道)不得采用旋转阀,切阀等带电机驱动的阀门等维护量大的阀门。 ★一体化消解装置 仪器消解部分采用一体阀装置设计，密封效果更好，更安全，不使用消解阀和消解器单独分开的装置，空间大，密封性差。 ★废液分离清洗废液和废液分开。 ★计量装置液位判断装置使用进口欧姆龙开关量 。 ★提液装置采用蠕动泵提液装置。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 数据采集传输仪 | *1、通过中国环境监测总站的仪器适用性检测； *2、通过中国环境保护产业协会的“环境保护产品认证”； 3、数字量输入/输出接口: 6个或以上RS 232数字输入/输出通道, 6个或以上RS485数字输入/输出通道，具备ESD防护，数字隔离保护方式； 4、开关量输入/输出接口: 8个或以上开关量输入通道; 8个或以上开关量输出通道；具备ESD防护，数字隔离保护方式； *5、模拟量输入接口: 16个或以上模拟量输入通道，支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号； *6、一点多发: 可同时向至少 8个以上不同监控平台报送数据，并且可实现专网与公网同时传输功能； *7、显示屏：10.1英寸彩色液晶显示屏，电容多点触摸屏，可实时显示相关数据，用户可在触摸屏上进行参数设置等操作； *8、数据存储：64G以上数据存储空间，满足3年以上的数据存储要求； 9、日志存储：4G以上的日志专用存储空间，满足3年以上的日志存储要求； 10、网络通讯:支持两路100/1000M自适应以太网通讯，支持4G全网通、WIFI无线通讯； *11、数据导出:具备2个USB接口，其中至少1个超高速USB 3.0接口，支持USB数据导出； 12、断电保护: 内置锂电池，支持充电，市电断电后能保证数采仪连续工作 6小时以上； *15、管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； 16、远程通信：实现读取在线监测仪器的参数、运行状态、日志； 17、实时数据：能查询和显示实时数据及实时数据曲线； 18、历史数据：能查询和显示分钟数据、小时数据、日数据等；能生成日报表、月报表、季报表、年报表；能查询和显示历史数据曲线； *19、仪器异常：在线监测仪器断开连接时报警并生成日志，支持缺失时段的数据补传； *20、采样控制：支持对水质自动采样系统的启动采样、供样、留样、平行监测、同步系统时间等控制。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 水质自动采样器 | 采样瓶：1000ml×25瓶 单次采样量： (5～1000)ml 采样间隔 ： (1～9999)min 采样记录 ：10000条 开关门记录： 2000条 停电记录： 2000条 采样量误差： ±1% 等比例采样量误差： ±2.5% 系统时钟时间控制误差： Δ1≤0.03% Δ12≤3s 控温精度： ±1.5℃ 采样垂直高度： ≥8m 水平采样距离： ≥80m 管路系统气密性： ≤-0.085MPa 平均无故障连续运行时间：（MTBF） ≥1440 h/次 绝缘阻抗: ＞20 MΩ 通讯接口: RS-232/RS-485 模拟接口: 4mA ~20mA 数字量输入接口: 开关量 | 台 | 1 |  |
| 10 | 采样泵（自吸泵） | （配套在线检测仪使用） | 台 | 2 | 含管道及安装调试 |
| 11 | 合 计 |  |  | 18 |  |

- 第五章 采购项目实质性要求

1.比选申请人资格必须符合国家有关规定和比选文件资格性要求。

2.比选申请人提供的服务不能实质性偏离比选文件的技术、服务和商务要求。

3.报价超过最高限价无效。

4.比选申请文件中不能附有比选人不能接受的条件。

5.编制人应按国家规定的技术规范和标准进行编制，并对提交的编制文件负责。

- 比选申请文件的递交

1.比选申请文件的装订、密封和标志

1.1比选申请文件应统一用A4纸标准（图纸除外），并使用打印、复印或不能褪色的墨水书写，并按比选文件的要求加盖比选单位印章和有法定代表人或委托代理人（如果是由授权代理人签字，则应在比选申请文件中附有法定代表人授权委托书）签名或盖章。

1.2除比选申请人对错误处必须修改外，全套比选申请文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由比选申请文件签字人签字或加盖比选申请人公章。

1.3比选申请文件要求按规定格式和内容填报，份数为一正两副，电子文档一份（盖章后的PDF扫描件，U盘）。电子文档应与比选申请文件一起密封。

1.4比选人不接受未按要求进行密封和填写内容的比选申请文件，视为无效比选申请文件。

1.5在比选申请文件密封袋上写明：

比选申请人名称：

比选人名称：四川省自然资源勘察设计集团生态环境有限公司

项目名称：四川什邡经开区土壤及地下水污染风险管控试点工程水质在线监测设备。

在2025年11月24日10：30（北京时间）前不得拆封

1.6比选申请文件应采用粘贴方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。若同一册的内容较多，可装订成若干分册，宜在封面标明次序及册数。

1.7比选申请文件的正本、副本和电子文档均应密封完好(包装及密封形式不限)，封口处至少应加盖单位公章。

若比选申请文件因密封不严、标志不明而造成过早启封、失密等情况比选人概不负责。

2.比选申请文件的递交

2.1比选申请人应按比选公告规定的地点，于截止时间前递交比选申请文件。

2.2迟交的比选申请文件

逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

2.3 比选有效期90天，在此期限内，凡符合本比选文件要求的比选申请文件均保持有效，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

2.4 在特殊情况下，比选人在原定比选有效期内，可以根据需要以书面形式向比选申请人提出延长比选有效期的要求，对此要求比选申请人须以书面形式予以答复。比选申请人可以拒绝比选人这种要求。同意延长比选有效期的比选申请人既不能要求也不允许修改其比选申请文件，但需要相应的延长比选担保的有效期，在延长的比选有效期内本须知关于比选担保的退还与没收的规定仍然适用。

2.5比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

- 评选标准和办法

1.比选人首先对所有比选申请文件进行资格审查，资格审查实行强制性合格条件标准（见表一），凡有一项不合格则不能通过。资格审查未通过的不再进入下步评审。

表一 资格审查强制性合格条件

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备独立法人资格（营业执照经营范围包含环境监测专用仪器仪表销售或水质污染物监测及检测仪器仪表销售或水质在线监测设备销售或环保数据采集传输仪销售或环保专用设备销售；水质自动采样器销售；泵销售；仪器仪表安装调试；环保设备安装、调试等相关业务。注册资本不小于200万元） |  |
| 2 | 资质要求 | / |  |
| 3 | 信誉要求 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的人员和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺） |  |
| 4 | 联合体 | 本项目不接受联合体参选 |  |
| 5 | 业绩 | 不少于3个类似业绩。 |  |
| 6 | 其他类似效力要求相关证明材料 | 1.法定代表人身份证明、身份证复印件或护照复印件【注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）】； 2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由比选申请人法定代表人签署所有比选申请文件并参加比选的，则可不提供）。 |  |
|  | 结论 | 以上条件必须全部通过 |  |

注：符合要求填“√”，否则填“×”，结论分“通过”和“不通过”。有任何一个“×”表示结论为“不通过”。

2.1初步评审

2.2.1初步评审主要为比选人对各比选申请文件是否在实质上响应了比选文件要求进行评审。

2.2.2若比选申请文件有下表（表二）中所列任何一种情况的，则视为未能在实质上响应比选文件，属重大偏差，将不进入下一步评审。

表二 初步评审表

| 序号 | 评审因素 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件签字或盖章符合比选文件要求的 |  |
| 2 | 报价唯一 |  |
| 3 | 报价低于比选文件规定的最高限价 |  |
| 4 | 符合国家有关法规、文件和标准的要求 |  |
| 5 | 比选申请文件没有比选人不能接受的条件 |  |
| 6 | 比选申请文件全部响应比选文件的要求 |  |
|  | 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |

注：符合要求填“√”，否则填“×”，结论分“通过”和“不通过”。有任何一个“×”表示结论为“不通过”。

2.2评审委员会经初步评审后，通过初步评审的比选申请人少于3家的，只要比选申请人报价在比选文件规定范围的，评审委员会应当继续评审：当通过初步评审的比选申请人只有2家，是否继续评审由评审委员会集体讨论决定。

2.3串通投标行为行为认定

评审时评审委员会应根据表三《串通投标行为认定表》中的情形，如实对比选申请文件进行是否有串通投标行为的评审，填写“无”或“有”，有情形之一的，应认定为串通投标，并签字确认，作为评审报告一部分，若评审委员会发现比选申请人在比选过程中有串标、围标行为的，应及时以书面形式向比选人报告。

表三 串通投标行为行为认定表

| 序号 | 评审内容 | 比选申请人名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不同比选申请人的比选申请文件内容是否存在非正常一致； |  |
| 2 | 不同比选申请人的比选申请文件是否错漏之处一致； |  |
| 3 | 不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者报价呈规律性差异 |  |
| 4 | 不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者同一个人编制 |  |
| 5 | 不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理班子成员出现同一人 |  |
| 6 | 不同比选申请人的比选申请文件相互混装 |  |
| 8 | 不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选申请事宜 |  |
| 10 | 不同比选申请人聘请同一人为其比选申请提供技术或者经济咨询服务，但比选项目本身要求采用专有技术的除外 |  |
| 结论 | 是否存在串通投标行为 |  |

2.4综合评比并推荐中选人

2.4.1评审方法：经评审的最低价法。

2.4.2比选人组建立的评审委员会以价格为主要因素，综合择优推荐1-3名中选候选人。

- 2.4.3评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告，最终中选人由四川省自然资源勘察设计集团生态环境有限公司按“三重一大”事项集体决策制度，复核评标报告，着眼于优质优价，以价格为主要因素，原则上最低价比选申请人为中选人。若排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同，比选人可确定排名第二的为中选人，以此类推。

- 第八章 比选申请文件格式

一、本章所制比选申请文件格式有关表格中的备注栏，由比选申请人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

二、本章所制比选申请文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变比选申请文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，比选申请人可以不予填写，但应当注明。

（项目名称）

比选申请文件

比选申请人名称：

日 期 ：  年  月  日

目   录

- 响应函

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 比选申请人基本情况表

- 承诺函

- 履约承诺书

- 比选申请文件真实性声明

- 比选申请人认为需要的其他证明材料

- 报价表

一、响应函

四川省自然资源勘察设计集团生态环境有限公司（比选人名称）：

1.我方全面研究了“四川什邡经开区土壤及地下水污染风险管控试点水质在线监测设备”项目比选文件的全部内容，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

- 2.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需服务，愿意以含税价人民币：       元（大写：       ）/（费率）            完成项目采购范围内全部工作，工期为         ，按照合同约定实施和完成承包任务，修补项目范围中的任何缺陷，质量标准达到  （按公告要求填写）

3.一旦我方成交，我方在签合同时不向贵公司提出附加条件，并将严格履行委托合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的比选申请文件正本    份，副本    份用于比选。

5.我方承诺响应比选文件的全部要求，我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是完整、真实、准确的。

6.本次比选，我方递交的比选申请文件有效期为90天，我方承诺在比选申请文件有效期内不撤销比选申请文件。

7.我方承诺：（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.其他补充说明：我方承诺设备到场需指派专业技术人员到场配合比选人实施安装工作。

比选申请人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、法定代表人授权书

四川省自然资源勘察设计集团生态环境有限公司（比选人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加四川什邡经开区土壤及地下水污染风险管控试点工程水质在线监测设备项目比选采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。其法律后果由我方承担。

特此声明。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件正反面(比选申请人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件)

比选申请人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：   （1）法定代表人不亲自比选而委托授权人比选适用。

（2）委托授权人在递比选申请文件时，应携带委托授权人身份证原件

三、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）         在          （比选申请人名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （比选申请人名称）    的法定代表人。

特此证明。

比选申请人名称：					      （加盖公章）

日期：      年   月   日

说明：1、附法定代表人身份证复印件时才能生效(身份证复印件加盖公章。比选申请人的法定代表人为外籍人士的，可提供护照复印件并加盖公章)。 2、提供的证件必须在有效期内；3、比选申请人为其他组织时提供“单位负责人身份证明书”格式自拟，并附单位负责人身份证复印件并加盖公章。

四、比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术 职称 |  |  | 联系 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  | 技术 职称 |  |  | 联系 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 业绩 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

五、承诺函

四川省自然资源勘察设计集团生态环境有限公司（比选人名称）：

我公司作为本次采购项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目比选文件中规定的所有实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交比选申请文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他比选申请人参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在和其他比选申请人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、我公司未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或吊销许可证、吊销资质证书状态；

五、我公司不属于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

比选申请人名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 六、履约承诺书

四川省自然资源勘察设计集团生态环境有限公司（比选人名称）：

1.如果我公司中选，我公司将在贵公司规定期限内与贵公司签订合同，在签订合同时不向贵公司提出附加条件，在合同签订后约定时间内完成服务工作。

2.如果我公司中选，将遵守国家法律法规，严格执行现行法规和技术规范，严格高效、高质量完成所委托的服务工作。

3.如果我公司中选，我公司完全符合采购需求的所有要求。

比选申请人名称：               （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

## 七、比选申请文件真实性声明

四川省自然资源勘察设计集团生态环境有限公司（比选人名称）：

我公司作为本次采购项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重声明如下：

1、我公司已认真阅读和充分理解比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。已详细阅读比选文件的全部内容，按照比选文件的要求提供比选申请文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加比选或成交资格，并承担相应的法律责任。

本公司对上述声明的内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

比选申请人名称：             （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月   日

## 八、比选申请人认为需要的其他证明材料

格式自拟

| 九、报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 产地/品牌 | 备注 |  |
| 1 |  | CODcr在线监测分析仪 | 测量精度 ≤5%FS 检出下限 5mg/L | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 氨氮在线监测分析仪 | 测量精度 ≤3%FS 检出限 0.01mg/L | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 总磷在线监测分析仪 | 测量精度 ≤5%FS 检出限 0.01mg/L | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总氮在线监测分析仪 | 测量精度 ≤5%FS 检出限 0.2mg/L | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 总锰在线监测分析仪 | 示值误差 ±10.0% 检出限 0.01mg/L | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 总镉在线监测分析仪 | 检出限 0.01mg/L 示值误差 ± 10.0% | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 总砷在线监测分析仪 | 检出限 0.01mg/L 示值误差 ± 10.0% | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 数据采集传输仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 水质自动采样器 | 采样瓶：1000ml×25瓶 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 采样泵（自吸泵） | 配套 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上所有价格均为含税含运费报价（税率13%），含运费。

比选申请人名称：                 （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月   日